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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne


	Pełna nazwa ultrasonografu
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametry / Warunek
	Parametr wymagany
	Punktacja
	Odpowiedź oferenta

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	
	

	2. 
	Rok produkcji aparatu
	Min. 2025r.
	
	

	3. 
	Konstrukcja
	
	
	

	4. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	
	

	5. 
	Przetwornik cyfrowy 
	Min. 12-bitowy
	
	 

	6. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	
	

	7. 
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania
 
	Min. 4 000 000
	
	

	8. 
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych
	Min. 4 
	
	

	9. 
	Dynamika systemu 
	Min. 290 dB
	
	

	10. 
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. 
	Przekątna ekranu min. 21 cali
	
	

	11. 
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę 
	Przekątna min. 10 cali
	
	

	12. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. od 2 MHz do 20 MHz.
	
	

	13. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) 
	Min. 72 000 obrazów
	
	

	14. 
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) 
	TAK
	
	

	15. 
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	TAK
	
	

	16. 
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode 

	Min. 700 s
	
	

	17. 
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	
	
	

	18. 
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
· B, B + B, 4 B
· M
· B + M
· D 
· B + D
· B + C (Color Doppler)
· B + PD (Power Doppler)
· 4 B (Color Doppler)
· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
	TAK
	
	

	19. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B 
	Min. 3500 obrazów/s
	3500 obrazów/s – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt.
	

	20. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) 
	Min. 600 obrazów/s
	600 obrazów/s – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt.
	

	21. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI
	Min. 1400 obrazów/s
	1400 obrazów/s – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt.
	

	22. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	Min. 10 pasm częstotliwości
	10 pasm – 0 pkt.
powyżej – 10 pkt.
	

	23. 
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	
	

	24. 
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	TAK
	
	

	25. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	TAK
	
	

	26. 
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	TAK
	
	

	27. 
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
	TAK
	
	

	28. 
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array
	TAK
	
	

	29. 
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej
	TAK
	
	

	30. 
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	TAK
	
	

	31. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	TAK
	
	

	32. 
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” (dźwięki skrzyżowane) 
	TAK
	
	

	33. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	
	

	34. 
	Archiwizacja obrazów
	
	
	

	35. 
	Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych SSD o pojemności min. 128 GB
	TAK
	
	

	36. 
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB
	TAK
	
	

	37. 
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD
	TAK
	
	

	38. 
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	
	

	39. 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	
	

	40. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	
	

	41. 
	Funkcje użytkowe
	
	
	

	42. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	Min. x40
	
	

	43. 
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu
	Min. x20
	
	

	44. 
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie 
	Min. 10
	
	

	45. 
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów
	TAK
	
	

	46. 
	Pełne oprogramowanie do badań:
· Brzusznych
· Małych narządów
· Naczyniowych 
· Śródoperacyjnych
· Mięśniowo-szkieletowych
· Ortopedycznych
· Kardiologicznych
· Pediatrycznych 
	TAK
	
	

	47. 
	Głowice ultrasonograficzne
	
	
	

	48. 
	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	
	

	49. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	 
	

	50. 
	Liczba elementów
	Min. 700
	700 elementów - 0 pkt.
powyżej – 10- pkt
	

	51. 
	Kąt skanowania 
	Min. 70 st.
	 
	

	52. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	min. 8 pasm częstotliwości
	8 pasm – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt
	

	53. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	
	

	54. 
	Zakres częstotliwości pracy.
	Min. 2,0 – 12,0 MHz
	
	

	55. 
	Liczba elementów
	Min. 700
	700 elementów - 0 pkt.
powyżej – 10- pkt
	

	56. 
	Szerokość pola skanowania 
	Max. 40 mm
	
	

	57. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	min. 8 pasm częstotliwości
	8 pasm – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt
	

	58. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe
	TAK
	
	

	59. 
	Tryb linii pomocniczych przydatnych do wkłuć out-of-plane (pionowe linie dzielące ekran na równe części)
	TAK
	
	

	60. 
	Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	
	

	61. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	
	

	62. 
	Liczba elementów
	Min. 120
	120 elementów - 0 pkt.
powyżej – 10- pkt
	

	63. 
	Kąt skanowania 
	Min. 90 st.
	
	

	64. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	min. 4 pasma częstotliwości
	4 pasma – 0 pkt.
Powyżej – 10 pkt
	

	65. 
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	
	
	

	66. 
	Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym, w układzie Convex/Convex min. 3,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 190 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm
	TAK
	
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy o elektroniczną głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni
	TAK
	
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa
	TAK
	
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o wewnętrzny wbudowany akumulator umożliwiający na min. 60 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania
	TAK
	
	

	70. 
	Inne
	
	
	

	71. 
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) 
	Min. 24 miesiące
	
	

	72. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	TAK
	
	

	73. 
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)
	TAK
	
	

	74. 
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK/NIE
	TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
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